ООО «Открытые медицинские системы»

Лицензия № ФС-99-04-005294 от 19 декабря 2017 г.

ВЕДОМОСТЬ

дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию

| 1. Наименование лечебного учреждения | БУ "Канашская ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева" Минздрава Чувашии |
| --- | --- |
| 2. Наименование аппарата | Автоматический биохимический анализатор |
| 3. Марка, заводской номер | АРД-200 | № | 014 |
| 4. Страна и завод изготовитель | Россия ООО «Витако» |
| 5. Год выпуска | 2012 |
| 6. Сколько лет находится в эксплуатации |  |
| 7. Условия эксплуатации, емкость работы, загрузка аппарата, велось ли техническое |
| обслуживание и какой организацией. | Соответствуют требованиям |
| технической документации завода изготовителя. |
| Техобслуживание проводилось в полном объеме. |
| 8. Подробное техническое состояние узлов аппарата | Окисление управляющих плат - контроллеров. |
| Неисправен шаговый двигатель реакционного барабана. Сломаны зонд дозатора и лопатка миксера. Неисправны усилители фотосенсоров 340нм, 405нм, 510нм. Перегорела лампа. Неисправен насос дозирующей системы. Протекают трубки промывочной станции. |
| 9. Причина выхода из строя аппарата | Достижение предельного состояния |
| 10. Заключение | К дальнейшей эксплуатации непригоден. |
| Рекомендуется списать. |
| Представитель сервисной организации |  | ( ) |
|  | (подпись) |  |
| Представитель учреждения-владельца |  |  |
|  | (подпись) |  |

«    »                 2019 года

М. П.